ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/20/16 – DOSTAWA MIERNIKÓW KONCENTRACJI AEROZOLU)

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Kondensacyjny spektrometr cząstek aerozolu (Condensation Particle Sizer) – 1 szt | Zakres temperatury pracy urządzenia zawiera przedział co najmniej od +10ºC do +30ºC. | Zakres temperatury pracy urządzenia wynosi: od …..…ºC do ……..ºC |
|  | Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej powietrza do pracy urządzenia zawiera przedział co najmniej od 0% do 80%. | Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej powietrza do pracy urządzenia wynosi: od ….% do ……% |
|  | Urządzenie jest wyposażone w dodatkową obudowę umożliwiającą wykorzystywanie go do pracy w terenie. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Przepływ analizowanej przez urządzenie próbki powietrza jest nie mniejszy niż 0,5 litra/min. | Przepływ analizowanej, przez urządzenie próbki powietrza wynosi: ……litra/min |
|  | Zakres średnic mierzonych cząstek aerozolu zawiera przedział co najmniej od 100nm do 300nm podzielony na minimum 10 przedziałów wielkości. | DOLNY kres zakresu średnic mierzonych cząstek aerozolu podany jest w Formularzu oferty GÓRNY kres zakresu średnic mierzonych cząstek aerozolu wynosi do…….. nm Zakres średnic mierzonych cząstek aerozolu jest podzielony na……przedziałów wielkości |
|  | Ilość mierzonych cząstek aerozolu zawiera przedział co najmniej od 500 do 500tys. cząstek w cm3. | Ilość mierzonych cząstek aerozolu wynosi: od ….. do …..tys. cząstek w cm3 |
|  | Dokładność wyznaczania koncentracji aerozolu mieści się w zakresie +/- 20% wskazań. | Dokładność wyznaczania koncentracji aerozolu wynosi: +/-.….% wskazań |
|  | Urządzenie posiada możliwość zasilania bateryjnego lub akumulatorowego (baterie lub akumulatory dołączone do zestawu) oraz z sieci elektrycznej 230V 50Hz (dopuszczalny jest zewnętrzny zasilacz w zestawie). | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada interfejs USB do komunikacji z komputerem klasy PC (dopuszczalne są dołączone konwertery wyjścia spektrometru do standardu USB). | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Do urządzenia dołączone jest oprogramowanie narzędziowe do sterowania spektrometrem oraz przesyłania i gromadzenia danych pomiarowych o koncentracji aerozolu na komputerze PC – wymagany standard formatu danych lub dołączony program do konwersji, obsługiwany przez pakiet oprogramowania LibreOffice 5.0. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada możliwość wykonywania automatycznych (bez udziału człowieka) serii pomiarowych zaprogramowanych w urządzeniu lub poprzez dołączone oprogramowanie działające autonomicznie na komputerze klasy PC. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada tryb uśpienia (tzw. Stand-by) wraz z automatycznym (bez udziału człowieka) trybem wybudzenia, wyłączającym i włączającym pompę powietrza. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada wyświetlacz do odczytu danych pomiarowych. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Do urządzenia jest dołączona walizka do jego transportu. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dodatkowe elementy wyposażenia dostarczone wraz z urządzeniem: przewód sztywny poboru powietrza z dachu budynku: 2,5m linii prostej przewodu (bez załamań) najlepiej z możliwością regulacji długości wraz z osłoną od warunków atmosferycznych wlotu przewodu; przewód giętki doprowadzający powietrze o długości co najmniej 2m. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wielkość przyrządu nie przekracza wymiarów: 50cm x 50cm x 50cm. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Waga urządzenia, wraz z obudową, nie przekracza 25 kg. | Waga urządzenia wraz z obudową, wynosi: …..kg |
| Spektrometr cząstek aerozolu (Particle Sizer) – 1 szt. | Zakres temperatury pracy urządzenia zawierać przedział co najmniej od +10ºC do +30ºC. | Zakres temperatury pracy urządzenia wynosi: od …..…ºC do ……..ºC |
|  | Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej powietrza do pracy urządzenia zawiera przedział co najmniej od 0% do 80% | Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej powietrza do pracy urządzenia wynosi: od ….% do ……% |
|  | Urządzenie jest wyposażone w dodatkową obudowę umożliwiającą wykorzystywanie go do pracy w terenie. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Przepływ analizowanej przez urządzenie próbki powietrza jest nie mniejszy niż 0,5 litra/min. | Przepływ analizowanej przez urządzenie próbki powietrza wynosi: ……litra/min |
|  | Zakres średnic mierzonych cząstek aerozolu zawiera przedział co najmniej od 300nm do 5m, w minimum 15 przedziałach wielkości. | DOLNY kres zakresu średnic mierzonych cząstek aerozolu wynosi do…….. nm GÓRNY kres zakresu średnic mierzonych cząstek aerozolu podany jest w Formularzu oferty Zakres średnic mierzonych cząstek aerozolu jest podzielony na……przedziałów |
|  | Ilość mierzonych cząstek aerozolu zawiera przedział co najmniej od 0 do 2000 w cm3. | Ilość mierzonych cząstek aerozolu wynosi: od ….. do …..tys. cząstek w cm3 |
|  | Dokładność wyznaczania koncentracji aerozolu mieści się w zakresie +/- 20% wskazań. | Dokładność wyznaczania koncentracji aerozolu wynosi: +/-.….% wskazań |
|  | Urządzenie posiada możliwość zasilania bateryjnego lub akumulatorowego (baterie lub akumulatory dołączone do zestawu) oraz z sieci elektrycznej 230V 50Hz (dopuszczalny jest zewnętrzny zasilacz w zestawie). | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada interfejs USB do komunikacji z komputerem klasy PC (dopuszczalne są dołączone konwertery wyjścia spektrometru do standardu USB). | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Do urządzenia dołączone jest oprogramowanie narzędziowe do sterowania spektrometrem oraz przesyłania i gromadzenia danych pomiarowych o koncentracji aerozolu na komputerze PC – wymagany standard formatu danych, lub dołączony program do konwersji, obsługiwany przez pakiet oprogramowania LibreOffice 5.0. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada możliwość wykonywania automatycznych (bez udziału człowieka) serii pomiarowych zaprogramowanych w urządzeniu lub poprzez dołączone oprogramowanie działające autonomicznie na komputerze klasy PC. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada tryb uśpienia (tzw. Stand-by) wraz z automatycznym (bez udziału człowieka) trybem wybudzenia, wyłączającym i włączającym pompę powietrza. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada wyświetlacz do odczytu danych pomiarowych. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Do urządzenia jest dołączona walizka do transportu sprzętu. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dodatkowe elementy wyposażenia dostarczone wraz z urządzeniem: przewód sztywny poboru powietrza z dachu budynku: 2,5m linii prostej przewodu (bez załamań) najlepiej z możliwością regulacji długości wraz z osłoną od warunków atmosferycznych wlotu przewodu; przewód giętki doprowadzający powietrze o długości co najmniej 2m. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wielkość przyrządu nie przekracza wymiarów: 50cm x 50cm x 50cm. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Waga urządzenia, wraz z obudową, nie przekraczać 25 kg. | Waga urządzenia wraz z obudową, wynosi: …..kg |

*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |