ZAŁĄCZNIK NR 4.2 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (ZP/23/16 – ZADANIE 2:

DOSTAWA DWÓCH ZESTAWÓW MIERNIKÓW MULTIPARAMETRYCZNYCH DO POMIARU PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH WODY W CIEKACH NATURALNYCH WRAZ 
Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM I MATERIAŁEM EKSPLOATACYJNYMI)

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Miernik multiparametryczny (dwa zestawy) | Miernik multiparametryczny w ergonomicznej, trwałej i wodoszczelnej obudowie obudowie o stopniu ochrony nie niższym niż IP 67 lub równoważnym | Miernik multiparametryczny w ergonomicznej, trwałej i wodoszczelnej obudowie IP……….. |
|  | Miernik multiparametryczny wyposażony w dedykowaną sondę pomiarową z elektrodami (pH/ORP; EC; Mętność; Tlen; Temperatura wody), z możliwością niezależnej rejestracji danych i zapewniającą ochronę elektrod pomiarowych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Długość kabla łączącego miernik multiparametryczny z dedykowaną sondą pomiarową: zestaw nr 1 – min.4 m / max.5 m; zestaw nr 2 – min.10 m / max. 12 m. | Długość kabla łączącego kontroler z sondą: zestaw nr 1 – …….…. m; zestaw nr 2 – ……….. m. |
|  | Miernik multiparametryczny z automatyczną identyfikacją czujników i elektrod | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny z możliwością kalibracji czujnika pH-metrycznego, konduktometrycznego oraz elektrody tlenowej jednym roztworem kalibracyjnym | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny z możliwością wymiany i kalibracji elektrod w terenie. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny zapewniający wykonywanie pomiarów: pH, pH w mV, Redox, EC (konduktywność), TDS, Zasolenie, Mętność, Tlen Rozpuszczony, Temperatura | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny z elektrodą pH-metryczną zapewniający: kalibrację: 3 punktowa. zakres pomiaru: 0,00 do 14,00 pH rozdzielczość pomiaru: 0,01 pH | Miernik multiparametryczny z elektrodą pH-metryczną zapewniający: kalibrację: …….. punktowa. zakres pomiaru: .… do ……. pH rozdzielczość pomiaru:……. pH |
|  | Miernik multiparametryczny zapewniający pomiar Redox z: rozdzielczością: 0,1 mV dokładnością: ±1,0 mV | Miernik multiparametryczny zapewniający pomiar Redox z: rozdzielczością: ……… mV dokładnością: ±……….. mV |
|  | Miernik multiparametryczny z pomiarem konduktywności wody (EC) z automatyczną kompensacją temperatury oraz: kalibracja EC: 1 pkt. minimalny zakres pomiarowy EC: 0,000 do 200,000 mS/cm rozdzielczość pomiaru EC: 1 μS/cm, 0,001 mS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm w zależności od zakresu pomiarowego dokładność pomiaru EC: ±1 μS/cm | Miernik multiparametryczny z pomiarem konduktywności wody (EC) z automatyczną kompensacją temperatury oraz: kalibracja EC: ………..pkt. minimalny zakres pomiarowy EC: ……. do …..….. mS/cm rozdzielczość pomiaru EC: …….. w zależności od zakresu pomiarowego dokładność pomiaru EC: ± …… μS/cm |
|  | Miernik multiparametryczny z pomiarem Total Dissolved Solids (TDS): pomiar TDS: konwersja EC zakres pomiaru TDS: 0 do 40 000 mg/L rozdzielczość pomiaru TDS: 1 mg/L, 0,001 g/L, 0,01 g/L, 0,1 g/L w zależności od zakresu pomiarowego dokładność pomiaru TDS: ± 1 mg/L | Miernik multiparametryczny z pomiarem Total Dissolved Solids (TDS): pomiar TDS: …………… zakres pomiaru TDS: ….. do ……….. mg/L rozdzielczość pomiaru TDS: ……. w zależności od zakresu pomiarowego dokładność pomiaru TDS: ± …….mg/L |
|  | Miernik multiparametryczny z pomiarem zasolenia wody: pomiar: konwersja EC zakres pomiaru: 0,00 do 70,00 g/L rozdzielczość pomiaru: 0,01 g/L dokładność pomiaru: ± 0,1 g/L | Miernik multiparametryczny z pomiarem zasolenia wody: pomiar: ……………… zakres pomiaru: ….. do …… g/L rozdzielczość pomiaru: …. g/L dokładność pomiaru: ± …… g/L |
|  | Miernik multiparametryczny z pomiarem mętności o parametrach: kalibracja: 3 pkt. zakres pomiaru: 0 do 1000 FNU rozdzielczość pomiaru: 0,1 FNU dokładność pomiaru: ± 2 % odczytu | Miernik multiparametryczny z pomiarem mętności o parametrach: kalibracja: ………..pkt. zakres pomiaru: ….. do …….. FNU rozdzielczość pomiaru:…. FNU dokładność pomiaru: ± …….. % odczytu |
|  | Miernik multiparametryczny z pomiarem mętności zgodnym z normą EN ISO7027 lub równoważną | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny z pomiarem tlenu rozpuszczonego: zakres pomiaru: 0 do 50,00 mg/L rozdzielczość pomiaru: 0,01 mg/L | Miernik multiparametryczny z pomiarem tlenu rozpuszczonego: zakres pomiaru: …… do ………… mg/L rozdzielczość pomiaru: ..…. mg/L |
|  | Miernik multiparametryczny z pomiarem temperatury wody: zakres pomiaru: -5°C do +40,00°C rozdzielczość pomiaru: 0,1°C dokładność pomiaru: ± 0,2°C | Miernik multiparametryczny z pomiarem temperatury wody: zakres pomiaru: .……°C do .………°C rozdzielczość pomiaru: ………°C dokładność pomiaru: ± ………….°C |
|  | Miernik multiparametryczny wyposażony w podświetlany wyświetlacz z możliwością wyświetlenia jednocześnie wszystkich parametrów fizykochemicznych mierzonych w tym samym momencie | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny z możliwością konfiguracji parametrów pracy oraz podglądu mierzonych parametrów fizykochemicznych wody oraz graficzną prezentacją na wykresie zmierzonych archiwalnych parametrów fizykochemicznych wody | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny z konfigurowalnym interfejsem użytkownika | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny z najkrótszym interwałem zapamiętywania danych co 1s | Miernik multiparametryczny z najkrótszym interwałem zapamiętywania danych co …..s |
|  | Miernik multiparametryczny z pamięcią wewnętrzną na min. 40 000 pomiarów | Miernik multiparametryczny z pamięcią wewnętrzną na min. ……………. pomiarów |
|  | Połączenie z komputerem poprzez łącze USB | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zasilanie akumulatorowe z doładowywaniem z 220V i 12V | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Waga miernika multiparametrycznego wraz z bateriami, sondą i elektrodami do 2,0 kg. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie przenośne | Spełnia / Nie spełnia* |
| Osprzęt dodatkowy (Dla każdego z dwóch zestawów) | Walizka transportowa odporna na uszkodzenia mechaniczne | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dodatkowa dedykowana dla miernika multiparametrycznego sonda pomiarowa bez możliwości niezależnej rejestracji danych, z kablem łączącym sondę z miernikiem o dł. min. 4 m / max. 5 m, oraz elektrodami pH, EC, tlen | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zmianę konfiguracji przepływomierza, sczytywanie oraz prezentację danych pomiarowych w formie tekstowej i graficznej, eksport danych do programu MS Excel i plików tekstowych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Kabel do sczytywania danych łączący miernik z komputerem (złącze USB) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dedykowane naczynie do kalibracji dostosowane do typu sondy i elektrod | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Komplet roztworów do kalibracji pH-metru, konduktometru oraz elektrody tlenowej – 2x500 ml lub 4x250 ml każdego roztworu | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wspólny roztwór do przechowywania elektrody pH-metrycznej, konduktometrycznej oraz tlenowej - 2x500 ml lub 4x250 ml | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Komplet roztworów do trzypunktowej kalibracji elektrody do pomiaru mętności – 2x500 ml lub 4x250 ml każdego roztworu | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dedykowane dla sondy miernika multiparametycznego zapasowe elektrody pomiarowe: pomiar konduktywności wody (EC) – 2 szt., pomiar mętności – 1 szt., pomiar pH/redox – 2 szt., pomiar tlenu rozpuszczonego w wodzie – 2szt. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zestaw do konserwacji elektrody tlenowej (o ile wymaga ona zabiegów konserwacyjnych i uzupełniania elektrolitu) zawierający: roztwór elektrolitu dla czujnika tlenu, uszczelki do czujnika Tlenu (min. 4 szt.), szczoteczkę do czyszczenia, smar do uszczelek, zapasowe membrany do elektrody tlenowej. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zestaw do konserwacji elektrody pH/redox: roztwór konserwacyjny – 500 ml roztwór do czyszczenia – 500ml | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Ładowarka 220V i 12V | Spełnia / Nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |